标准物质期间核查记录

| 序号 | 标准物质名称 | 标准物质 编号 | 核查基本内容 |  |  |  | 处理方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 保存条件 | 是否在有效期 | 标志是否齐全 | 容器是否损伤 |  |  |
| 1 | 邻苯二甲酸二乙酯 | CK-CG-2023162 | 室温 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 2 | 邻苯二甲酸二甲酯 | CK-CG-2023016 | 室温 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 3 | 邻苯二甲酸二异丁酯，98.8% | CK-CG-2025104 | 2~8℃，避光 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 4 | 邻苯二甲酸二丁酯 | CK-CG-2025103 | 2~8℃，避光 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 5 | 邻苯二甲酸二甲基乙二醇酯(二甲氧基乙基酯，DMEP) | CK-CG-2021240 | 0-8℃ | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 6 | BBP | CK-CG-2024117 | 常温避光 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 7 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP),99.5% | CK-CG-2022143 | 0-8℃，避光 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 8 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | CK-CG-2025073 | 2~8℃，避光 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 9 | 邻苯二甲酸二异壬酯 | CK-CG-2025195 | 室温 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 10 | 邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）,99.0% | CK-CG-2023118 | 常温 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 11 | 邻苯二甲酸二异戊酯(DIPP) | CK-CG-2026102 | 常温避光 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
| 12 | 邻苯二甲酸二己酯 | CK-CG-2024174 | 常温避光 | ☑是 □否 | ☑是 □否 | □是 ☑否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 | □是 □否 | □是 □否 |  |  |

| 被核查对象编号：CK-CG-12PAE-[0.30-0.59-2.96-5.93-11.86-23.71]-20260612 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核查对象编号：CK-CG-12PAE-0.56-20260528；CK-CG-12PAE-5.59-20260528 |  |  |  |
| 核查方法：新旧标准曲线比对 |  | 核查时间：2026-06-15 |  |
| 核查方法描述：用新配制的标液作标准曲线，测定原来配制的标液点的浓度，比较其浓度值相对偏差在5%以内 |  |  |  |
| 各组分名称 | 理论值 | 实测值 | 相对偏差（%） |
| DEP | 5.86 mg/L | 6.13 mg/L | 2.3 |
| DMP | 6.00 mg/L | 6.07 mg/L | 0.6 |
| DIBP | 5.43 mg/L | 5.84 mg/L | 3.6 |
| DBP | 5.58 mg/L | 6.06 mg/L | 4.1 |
| DIPP | 5.87 mg/L | 6.69 mg/L | 6.5 |
| DMEP | 5.53 mg/L | 5.98 mg/L | 3.9 |
| DnHP | 5.43 mg/L | 5.85 mg/L | 3.7 |
| BBP | 6.07 mg/L | 6.76 mg/L | 5.4 |
| DEHP | 5.75 mg/L | 6.22 mg/L | 3.9 |
| DNOP | 6.14 mg/L | 6.45 mg/L | 2.5 |
| DINP | 6.82 mg/L | 7.31 mg/L | 3.5 |
| DIDP | 5.59 mg/L | 5.91 mg/L | 2.8 |
| DEP | 0.59 mg/L | 0.47 mg/L | 11.3 |
| DMP | 0.60 mg/L | 0.40 mg/L | 20.0 |
| DIBP | 0.54 mg/L | 0.44 mg/L | 10.2 |
| DBP | 0.56 mg/L | 0.46 mg/L | 9.8 |
| DIPP | 0.59 mg/L | 0.55 mg/L | 3.5 |
| DMEP | 0.55 mg/L | 0.45 mg/L | 10.0 |
| DnHP | 0.54 mg/L | 0.44 mg/L | 10.2 |
| BBP | 0.61 mg/L | 0.51 mg/L | 8.9 |
| DEHP | 0.58 mg/L | 0.54 mg/L | 3.6 |
| DNOP | 0.61 mg/L | 0.51 mg/L | 8.9 |
| DINP | 0.68 mg/L | 0.58 mg/L | 7.9 |
| DIDP | 0.56 mg/L | 0.50 mg/L | 5.7 |
| 核查结论：□合格；☑不合格 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

分析/日期:_________________                                                      校核/日期:_________________

定量报告    (QT 复核)

数据路径  : D:\GCMS数据\2026\04\0427\

数据文件  : PAE C2.D

采集      : 27 Apr 2026  14:59

操作者    :

样品      : PAE C2

其他      :

ALS 样品瓶: 3   样品乘积因子: 1

定量时间  : Apr 28 16:16:04 2026

定量方法 : C:\msdchem\4\METHODS\PAE-内标法-CAL.M

定量方法标题: SVHC-CAL-20200523

上一次定量更新: Mon Apr 27 11:30:25 2026

响应方式  : 初始校正

化合物                   R.T. 目标离子   响应值     浓度  偏差(分钟)

--------------------------------------------------------------------------

内标

1) BB                          5.384  105   521346    10.00 mg/L   # 0.00

目标化合物                                                   定性峰值

2) DIOP                        4.838  149    40066      N.D.

3) DCHP                        5.068  250      194      N.D.

4) DIHxP                       4.838  149    40066      N.D.

5) mBP                         4.411  104      114      N.D.

6) DPRD                        4.838  149    40066      N.D.

7) C6-C10                      4.838  149    40066      N.D.

8) C6-C8                       4.838  149    40066      N.D.

9) C7-C11                      4.838  149    40066      N.D.

10) DEP                         4.838  149    40066     0.47 mg/L      95

11) DMP                         4.464  163    40195     0.40 mg/L #    88

12) DIBP-149                    5.598  149    50659     0.44 mg/L      97

13) DIBP-223                    5.598  223     3283     0.44 mg/L     100

14) DBP-149                     5.865  149    56949     0.46 mg/L #   100

15) DBP-223                     5.865  223     2601     0.49 mg/L     100

16) DIPP                        6.149  149    41124     0.55 mg/L       96

17) PIPP                        6.149  149    41124     0.50 mg/L      96

18) DPP                         6.149  149    41124     0.50 mg/L      96

19) DMEP                        5.999   59    15763     0.45 mg/L #   100

20) DnHP                        6.866  149    50914     0.44 mg/L      99

21) BBP-206                     6.951  206     4196     0.46 mg/L #   100

22) BBP-149                     6.951  149    21041     0.51 mg/L #   100

23) DEHP-149                    7.417  149    31417     0.54 mg/L #   100

24) DEHP-167                    7.417  167     9235     0.48 mg/L     100

25) DEHP-279                    7.417  279     2520     0.51 mg/L     100

26) DNOP-279                    8.053  279     3172     0.54 mg/L #   100

27) DNOP-149                    8.053  149    48280     0.51 mg/L #   100

28) DINP-293                    8.460  293     3786m    0.58 mg/L

29) DIDP-307                    8.845  307     2743m    0.50 mg/L

--------------------------------------------------------------------------

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAE-内标法-CAL.M Tue Apr 28 16:16:35 2026

定量报告    (QT 复核)

数据路径  : D:\GCMS数据\2026\04\0427\

数据文件  : PAE C4.D

采集      : 27 Apr 2026  15:31

操作者    :

样品      : PAE C4

其他      :

ALS 样品瓶: 5   样品乘积因子: 1

定量时间  : Apr 27 16:35:22 2026

定量方法 : C:\msdchem\4\METHODS\PAES-外标法-CAL.M

定量方法标题: PAES CAL

上一次定量更新: Mon Apr 27 16:32:43 2026

响应方式  : 初始校正

化合物                   R.T. 目标离子   响应值     浓度  偏差(分钟)

--------------------------------------------------------------------------

目标化合物                                                   定性峰值

1) DIOP                        4.812  149   417361      N.D.

2) DCHP                        5.101  250       53      N.D.

3) DIHxP                       4.812  149   417361      N.D.

4) mBP                         4.400  104    17145      N.D.

5) DPRP                        4.812  149   417361      N.D.

6) C6-C10                      4.812  149   417361      N.D.

7) C6-C8                       4.812  149   417361      N.D.

8) C7-C11                      4.812  149   417361      N.D.

9) DEP                         4.812  149   417361     6.13 mg/L      92

10) DMP                         4.400  163   460753     6.07 mg/L #    97

11) DIBP-149                    5.587  149   541370     5.84 mg/L      97

12) DIBP-223                    5.587  223    34925     5.82 mg/L     100

13) DBP-149                     5.849  149   604700     6.06 mg/L      99

14) DBP-223                     5.849  223    24874     5.78 mg/L     100

15) DIPP                        6.144  149   436560     6.69 mg/L      97

16) PIPP                        6.144  149   436560     6.69 mg/L      97

17) DPP                         6.144  149   436560     6.69 mg/L      97

18) DMEP                        5.967   59   163688     5.98 mg/L #   100

19) DnHP                        6.855  149   548749     5.85 mg/L      98

20) BBP-206                     6.930  206    46546     6.44 mg/L #    62

21) BBP-149                     6.930  149   218555     6.76 mg/L #    97

22) DEHP-149                    7.411  149   315195     6.22 mg/L #    96

23) DEHP-167                    7.411  167    96397     6.11 mg/L     100

24) DEHP-279                    7.411  279    25009     6.21 mg/L     100

25) DNOP-279                    8.048  279    32959     6.53 mg/L      50

26) DNOP-149                    8.042  149   535823     6.45 mg/L      97

27) DINP-293                    8.524  293    39872m    7.31 mg/L

28) DIDP-307                    8.978  307    27514m    5.91 mg/L

29) BB                          5.384  105   493923   未校正

--------------------------------------------------------------------------

(#) = 定性峰超出范围 (m) = 手动积分 (+) = 已求和的信号

PAES-外标法-CAL.M Mon May 25 13:07:30 2026